枞阳县中医院超声软组织切割止血设备采购项目

采购需求

整体要求：以下参数中标*号的必须完全响应，否则按无效标处理。

1.超声软组织切割止血主机

1.1工作频率：55.5kHz±2kHz

1.2最大电功率：65W±13W，功率储备指数：≥1.0

1.3频率类型：与负载无关

1.4刀头与人体接触部分防水等级：IPX7

1.5具有即时反馈技术，保持切割止血的平稳性。

1.6超声软组织切割止血设备，1-5档自由选取切换，手控、脚踏开关智能自动切换。

1.7智能芯片控制，接口可自动识别器械。

1.8全图形及文字报警提示，触屏设置以及清晰显示的图文诊断信息。

1.9档位听觉反馈，在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状态。

* 1.10系统全自动自检功能,可读取换能器使用次数。

1.11多刀头可选，适配各种规格的刀头。

*1.12主机一键启动，手控开关和脚踏开关自由切换,可兼容≥55.5kHz超声刀头。

2.射频超声刀手柄线（换能器），与主机同一品牌。

2.1手柄线有两种以上型号，能连接≥3种不同长度的刀头。

2.2连接测试刀头振幅测量值60-75um。

*2.3适用于与超声手术设备和符合GB9706.4-2009标准所述的高频手术设备主机配套使用。

2.4手柄线与主机连接，在主机电能输出后，可以转换成高频振动的机械波，振动频率可达≥55,500次/秒。

2.5手柄线包含手柄换能器及连接导线两部分，且为一体化，不可拆分。

2.6手柄线通过主机的脚踏激发模式或手控激发模式都可在主机上获得检测。

*2.7手柄内置有芯片，监测换能装置输出状态，并有计数器功能，可在主机上自动显示可供安全使用的剩余次数，并将手柄各项物理状态用数据体现。

3.射频超声刀刀头，与主机同一品牌。

3.1刀头的振动频率为≥55,500HZ，具备软组织切割和止血要求。

3.2刀头的振动幅度≥60微米。

3.3刀头或刀面可以360度旋转.

*3.4刀头具备单独注册证，能单独采购,注册证注明可重复性使用.